ЗМIСТ

1 Призначення коректора                                                                                     2
2 Технічні характеристики                                                                                   2
3 Склад виробу                                                                                                      4
4 Будова та робота коректора                                                                              4
5 Розміщення і монтаж                                                                                         6
6 Підготовка до роботи                                                                                         6
7 Маркування і пломбування                                                                               9
8 Пакування                                                                                                           9
9 Вказівки заходів безпеки                                                                                   9
10 Використання за призначенням                                                                     10
11 Правила зберігання і транспортування                                                         15
12 Методика повірки                                                                                            15
Додаток А  Габаритне креслення коректора об’єму газу ТАНДЕМ               23
Додаток Б  Схема зовнішніх з’єднань                                                                24
Додаток В  Схема вимірювання параметрів коректора об’єму газу               25
TАНДЕМ
Додаток Г  Перелік команд оператора                                                               26
Додаток Д  Перелік кодів повідомлень про відхилення значень                    31
окремих параметрів за допустимі межі та про аварійні

ситуації в роботі коректора об’єму газу  ТАНДЕМ

Додаток Е  Форма протоколу повірки коректора об’єму газу                         32
TАНДЕМ

Додаток Ж  Форми звітності коректора об’єму газу ТАНДЕМ                       33
Додаток З  Сканер-Тандем                                                                                   35
Додаток І  Адаптер принтера                                                                               37
Додаток К  Адаптер модему                                                                                39
Паспорт                                                                                                                  40
Адреса підприємства-виробника:

21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82

тел/факc: (0432) 43-74-74   
www.tandem.vn.ua
e-mail:  tandem@ tandem.vn.ua  
Настанова з експлуатації коректорів об’єму газу ТАНДЕМ (далі-коректор) містить опис  їх будови, принцип роботи, технічні  характеристики, вказівки з експлуатації  та технічного  обслуговування,  і призначена  для керівництва в роботі експлуатаційного персоналу підприємств.
1 Призначення коректора
1.1 Коректори  призначені  для  вимірювання абсолютного тиску (тільки для ТАН-ДЕМ-ТР)  та  температури  газу (для ТАНДЕМ-ТР  і  ТАНДЕМ-Т), а також обчислення об’єму природного газу згідно з ГОСТ 5542-87, що протік через лічильник газу в робочих умовах; об’єму газу, зведеного до стандартних умов згідно з ГОСТ 2939-63 [температура 20 оС (293,15 К), тиск 1,0332 кгс/см2 (101,325 кПа)] з врахуванням густини газу, вмісту в ньому азоту (N2)  та діоксиду вуглецю (СО2). 

Застосовуються в комплекті з лічильниками газу на газорозподільних мережах низь-кого і середнього тиску на вузлах обліку природного газу промислового і комунально-побутового призначення, у тому числі комерційного та інше, для забезпечення обліку об’єму газу по одному газопроводу.

1.2 Вихід лічильника газу повинен бути нормально замкнений (розімкнений) сухий контакт з максимальною частотою імпульсів 1 Гц та тривалістю не менше 80 мс. Коректор має можливість програмування ціни імпульсу від 1 до 100 імп./м3 з дискретністю 1имп.

1.3 Перетворення низькочастотних імпульсних сигналів від лічильника газу, сигна-лів напруги від перетворювачів температури і тиску при обчисленні об’єму газу, зведе-ного до стандартних умов, може проводитись за методикою згідно з РД 50-213-80 або за методикою NX19 мод. згідно з ГОСТ 30319.2-96.
1.4 Коректори відповідають вимогам ГОСТ 12997-84, кліматичне виконання УХЛ категорії розміщення 3.1 за ГОСТ 15150-69 (група виконання С3 згідно з ГОСТ 12997-84), але призначені для експлуатації при температурі навколишнього повітря від мінус 30 до 50 (С, відносній вологості до 95 % при 35(С і атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.) (далі – робочі умови).

1.5 Коректори виконано в відповідності з вимогами ГОСТ 22782.0-81,                         ГОСТ 22782.5-78, мають маркування вибухозахисту 1ExibIIAT4 і можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах приміщень та зовнішнього устаткування згідно 4 “Правил  бу-дови електроустановок ” ДНАОП 0.00-1.32-01 (далі - ПБЕ).

2 Технічні характеристики

2.1 Коректори виготовляють двох виконань:

ТР - з вимірюванням абсолютного тиску газу;

Т - значення абсолютного тиску газу вводиться оператором. 

2.2 Коректори ТАНДЕМ-ТР виготовляють зі слідуючими верхніми границями вимі-рювання (далі – Pmax) абсолютних тисків: 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кПа.

2.3 Коректори забезпечують:

- опитування перетворювачів тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР)  та температури з пе-ріодичністю не більше 30 с;
- облік імпульсів від лічильника газу;

- обчислення об’єму газу в робочих умовах;

- обчислення об’єму газу, зведеного до стандартних умов;

- виведення  на  інформаційне табло (далі - табло)  результатів  вимірювань і обчис-лень, а саме: об’єму газу, зведеного до стандартних умов; часу напрацювання; абсолю-тного тиску газу (тільки для ТАНДЕМ-ТР); температури газу, а також  об’ємної витрати газу, з індикацією одиниць вимірювань;

- виведення на табло значення абсолютного тиску газу, яке введено оператором (ті-льки для ТАНДЕМ-Т);
- формування погодинних та подобових звітів, наведених у додатку Ж.

2.5 Коректори вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 20 до 70 оС. 

Границі допустимої абсолютної похибки коректорів при вимірюванні температури газу, не перевищують ( 0,3 оC.

2.6 Коректори ТАНДЕМ-ТР вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:

- для коректорів з Рmax 160, 250, 400 кПа – від 84 кПа до Рmax ;  

- для коректорів з Рmax 600, 1000, 1600 кПа - від 0,2Рmax до Рmax .

Границі допустимої зведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують ( 0,25%.

2.6.1 Коректор ТАНДЕМ-Т забезпечує можливість введення в пам’ять значення аб-солютного тиску газу в діапазоні від 84 кПа до 1600 кПа з дискретністю 0,01 кПа.

2.7 Границі  допустимої  відносної  похибки коректорів при обчисленні об’єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують ( 0,5% при:

- густині газу від 0,668 до 1,02  кг/м3 ;

- молярній долі азоту в газі від 0 до 16 % ;

- молярній долі діоксиду вуглецю в газі від 0 до 4 % ;

- температурі газу від мінус 20 до 70 оС ;

- тиску газу в діапазоні згідно з 2.6 для коректорів ТАНДЕМ-ТР і в діапазоні згідно з 2.6.1 для коректорів ТАНДЕМ-Т. 

- температурі  навколишнього повітря в діапазоні  від мінус 30 до 50оС. 

2.8 Границі абсолютної похибки коректорів при вимірюванні часу напрацювання не перевищують ± 5 с/добу.

2.9 Коректори  мають  можливість  формування та збереження погодинних і подобо-вих архівів протягом:

- не менше шістдесяти чотирьох діб середньогодинних значень тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР), температури,  об’єму газу в робочих умовах та зведеного до стандартних умов;
- не менше триста шістдесяти діб середньодобових значень тиску (тільки для ТАН-ДЕМ -ТР),  температури,  об’єму  газу  в  робочих  умовах та зведеного до стандартних умов.
Примітка.  Для коректорів ТАНДЕМ-Т у графі “Тиск газу, кПа” погодинних і подобових архівів відображається значення тиску газу, яке введене оператором. 

2.10 Коректори  накопичують та зберігають в пам’яті на протязі не менше шістдесяти діб інформацію про час і характер аварійних ситуацій з реєстрацією часу їх тривалості.
Перелік повідомлень наведено в додатку Д. 

2.11 Коректори формують та зберігають в пам’яті не менше 35 повідомлень про змі-ну програмуємих параметрів (далі-архів подій). При цьому повідомлення містить:

- дату і час втручання;

- назву параметра, що піддався зміні;
- попереднє та нове значення параметра.
2.12 Живлення коректорів здійснюється від батареї літієвої з параметрами: Uхх = 3,6B, Iкз= 400 mA, номінальна ємність – 8,5 А∙год.
2.13 Схема зовнішніх електричних з‘єднань коректорів  наведена в додатку Б.

2.14 Коректори забезпечують інформаційний зв’язок з комп’ютером типу ІВМ або сумісними  комп’ютерами.

Тип інтерфейсу для включення в ієрархічну систему – послідовний за RS-232.

2.15 Коректори ТАНДЕМ-ТР витримують тиск перевантаження до 1,25 Рmax. 

2.16 Коректори стійкі до впливу зміни температури навколишнього повітря в діапа-зоні температур від мінус 30 до 50оС. 

2.17 Коректори  стійкі до впливу синусоїдальної вібрації в діапазоні частот від 10 до 150 Гц  (з частотою переходу 60 Гц)  з амплітудою зміщення 0,15 мм для частоти нижче частоти переходу і прискоренням 19,6 м/с2 для частоти вище частоти переходу, синусої-дальної вібрації з амплітудою  зміщення 0,75 мм для частоти нижче частоти переходу і прискоренням 2 м/с2 для частоти вище частоти переходу та одиночних механічних ударів із значенням пікового прискорення  150 м/с2  і тривалістю ударного імпульсу 15 мс.

2.18 Коректори  стійкі до дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц i напруже-ністю 40 А/м.

2.19 Норма середнього наробітку до відмови коректорів 25000 год.

2.20 Середній термін служби коректорів не менше 10 років, а до заміни батареї літієвої не більше п’яти років.

2.21 Середній  термін  відновлення працездатного стану коректорів не більше восьми годин.

2.22 Габаритні та приєднувальні розміри коректорів наведені в додатку А.

3 Склад виробу

3.1 У склад коректорів входять:

- перетворювач температури з термоперетворювачем опору платиновим типу GR 2141, з умовним позначенням номінальної статичної характеристики Pt 1000, класу точності А згідно з IEC 751, виробництва ABB Automation Products;

- перетворювач тиску з тензопереворювачем ТП згідно ТУ У 33.2-13314929-001-2004 (тільки для ТАНДЕМ-ТР);
- блок мікропроцесорний, який здійснює вимірювання температури, тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР) та обчислення об’єму газу за стандартних умов.

4 Будова та робота коректора

4.1 Коректор  влаштований як моноблок, в корпусі якого розміщені блок мікропро-цесорний, табло, клавіатура керування, батарея живлення та перетворювач тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР).

Перетворювач  температури приєднаний до моноблоку за допомогою кабелю через з’єднувач.

4.2 Мікропроцесорний блок забезпечує обчислення вхідних сигналів та передачу результатів обчислення на табло.

4.3 Табло забезпечує індикацію виміряних параметрів газу та іншої інформації, нео-бхідної для забезпечення роботи коректора.

4.4 Клавіатура служить для вводу в оперативну пам'ять коректора характеристик газу, а також для виклику по запиту на табло обчислених і введених раніше параметрів. Кнопки клавіатури мають цифрове  маркування  від  0  до 9, два знаки - “(” – КРАПКА, (далі - “(”) “(“ - ВВІД (далі - “(“) і три функціональних кнопки F1, F2, F3.

4.5 В нижній частині корпусу коректора розташовані з’єднувач приймання перифе-рійних сигналів (імпульсних сигналів лічильника газу і температури (далі “ПС”), з’єд-нувач “Тиск” (тільки для ТАНДЕМ-ТР) а також з’єднувач забезпечення зв’язку з ком-п’ютером “ПК”.

Батарея живлення розміщена під задньою кришкою корпуса коректора.

4.6 Робота коректора.

Сигнали  тиску ( тільки для ТАНДЕМ-ТР ) та температури, пропорційно їх парамет-рам, подаються в мікропроцесорний блок. Для коректорів ТАНДЕМ-Т значення тиску вводяться з клавіатури оператором.

На вхід мікропроцесорного блоку також подаються імпульсні сигнали, пропорційні витраті газу від лічильника газу.

Коректор, за  виміряними параметрами температури і тиску газу та кількості імпуль-сів, отриманих від лічильника газу, проводить обчислення витрати та об‘єму газу, зі зве-денням до стандартних умов. 

Питома кількість імпульсів на 1 м3  задається  програмою обчислення в залежності від характеристик лічильника газу.
Числові значення об’єму газу виводяться на інформаційне табло в динамічному режимі.

4.7 Забезпечення вибухозахищеності.

Вибухозахищеність коректора забезпечується виконанням його з видом вибухоза-хисту “іскробезпечне електричне коло “ згідно з ГОСТ 22782.5-78.

Іскробезпека електричних кіл коректора забезпечується наступними заходами та засобами:

- застосуванням  в  якості  джерела  живлення  батареї літієвої з параметрами:  Uхх = 3,6 B,  Iкз = 400 мА, які не перевищують допустимих за ГОСТ 22782.5-78;

- конструктивним виконанням коректора в відповідності з ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.5-78;

- відсутністю в схемі електричній принциповій коректора скупчених  індуктивностей та ємностей, що перевищують гранично допустимі значення;

- підключенням електричних кіл інтерфейсу RS232 коректора до кіл другорядної апаратури через блок іскрозахисту БИ – 02 за ТУ У 13325726.002-99;

- використанням, в якості перетворювачів температури та тиску виробів, що відпо-відають вимогам 4 ПБЕ;

- використанням, в якості лічильника газу, лічильників типу з маркуванням вибухозахищенності 1ExibIIBT;

- наявності маркування вибухозахисту та попереджувальних написів на корпусі ко-ректора.
5 Розміщення і монтаж
Увага! Всі зварювальні роботи при монтажі коректора на трубопроводах
робити зі знятим коректором.

5.1 Коректор монтується на корпусі лічильника, або трубопроводі газу за допомогою спеціального патрубка, що постачається разом з коректором 

5.2 Максимальна  довжина  кабелю перетворювача температури не повинна переви-щувати 2,0 м.

5.3 До монтажу коректора допускаються особи, що пройшли навчання та інструктаж по безпечному виконанню робіт та ознайомлені з цією настановою з експлуатації та ін-шою документацією на коректор.

5.4 Монтаж коректора  необхідно виконувати в суворій відповідності з ПБЕ, цієї на-станови з експлуатації  та іншими нормативними документами, які діють в даній галузі промисловості.

5.5 Перед монтажем коректора необхідно провести зовнішній огляд. При проведенні зовнішнього огляду звернути увагу на:

- наявність маркування вибухозахисту, схеми підключення та пояснюючих написів на корпусі коректора;

- відсутність пошкоджень корпусу;

- відсутність пошкоджень тавр та зовнішніх з’єднань.

5.6 Параметри іскробезпечних кіл, що підключаються (сумарна індуктивність та єм-ність з’єднувальних ліній та навантаження) не повинні перевищувати значень, що допу-стимі для іскробезпечних кіл блоку іскрозахисту. 

5.7 Коректор  без пакування, повинен бути витриманий у приміщенні, де він монту-ється протягом двох годин, якщо до цього він знаходився при іншій, більш низькій тем-пературі навколишнього повітря.

6 Підготовка до роботи

Після  монтажу коректора на вузлі обліку проводиться підготовка його до роботи.

Для підготовки до роботи необхідно вивести коректор в режим програмування і вве-сти в його пам’ять (запрограмувати) характеристики газу.

Перелік  кодів  вводу  і виклику інформації на табло коректора, найменування і поз-начення програмованих і розрахункових параметрів, їх числові значення та одиниці ви-мірюванння наведені в додатку Г. Конкретні числові значення параметрів, що програмуються, вибираються з паспортів лічильників, сертифіката на природний газ та заносяться до протоколу програмування коректора.

6.1 При  виході  коректора зі  сплячого режиму відображається екран з кодом “1”: 
”Об’єм газу, СУ”. Для переходу в другий екран слід натиснути кнопку ”F3”.

Відображається діалог переключення екранів:

ВВЕД. КОД ВВОДУ

АБО ВИКЛИКУ _ _Е

Далі слід набрати код екрану (можна без ведучих нулів, наприклад замість “04”  можна набрати просто “4” і натиснути кнопку “(“. Перехід з любого екрану в другий здійснюється таким же чином.

6.2  Порядок вводу коректора в режим програмування:

- двічі натиснути і відпустити кнопку  “F3“;

- при висвічуванні на табло “_____Е“, ввести з клавіатури код “66”;

- натиснути кнопку “(“;

- при  висвічуванні на табло  “ОСНОВНИЙ  ПАРОЛЬ?  _ _ _ _ _ _ _ _ Е“,  ввести  з  клавіатури основний пароль для вводу коректора в режим програмування (при первин-ному програмуванні або після повірки коректора вводиться пароль – ”22222222”);

- натиснути кнопку “(“. 

Якщо на табло висвітиться “ _ _ Е“, значить коректор ввійшов в режим програмува-ння.

6.3 Порядок програмування коректора під конкретний вузол обліку газу:

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е “, ввести  з  клавіатури  коректора код параметра, що програмується (двозначне число);

- натиснути кнопку “(“;

- при висвічуванні на табло “ _ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести з клавіатури числове значення параметра, що програмується. Десяткова крапка задається в будь-якому знакомісці; 

- натиснути кнопку “(“.

При  висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести код наступного параметра за методикою, наведеною вище.

6.4 Порядок програмування коректора під необхідний метод розрахунку коефіцієнту стискування:

- при висвічуванні на табло “_ _ Е“, ввести з клавіатури коректора код “28”;

- натиснути кнопку “(“;

Відображається інформація слідуючого виду:

ВВІД МЕТОДА ОБЧ.

КОЕФІЦ. СТИСК._1

В нижньому рядку  відображається код метода розрахунку коефіцієнта стискування:

- “1” – розрахунок коефіцієнта стискування згідно з РД-50-213-80;

- “2” – розрахунок коефіцієнта стискування згідно з NX19 мод. за ГОСТ 30319.2-96.

Ввести  код  необхідного  метода  розрахунку  коефіцієнта  стискування і натиснути кнопку “(“.

6.5 За кодом “20” в оперативну пам'ять коректора вводяться два паролі (цілих вось-мизначних числа):

- першим вводиться пароль для оперативного програмування;

- другим  вводиться  основний  пароль  для програмування всіх постійних параметрів (повної конфігурації вузла обліку газу).

6.6 Порядок програмування коректора під необхідний метод визначення  тиску й температури:

- увійти в режим програмування згідно з 6.2; 

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е “, ввести з клавіатури коректора код 29;

- натиснути кнопку “(“.
Відображається інформація слідуючого виду:

ВВІД МЕТОД. ВИЗН.

P и t                        _ 1 

У нижньому рядку відображається код метода визначення тиску й температури :
- “1”–  вимірювання тиску, вимірювання температури ;
- “2”–  константа тиску, вимірювання температури ;
- “3”–  вимірювання тиску, константа температури ;

- “4”–  константа тиску, константа температури .
Ввести код необхідного метода визначення тиску, температури і натиснути кнопку “(“.

Якщо вибраний метод “2” або “4”, то:  

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести з клавіатури код 91;

- натиснути кнопку “(“;

- при  висвічуванні  на  табло  “_ _ _ _ _ _ Е “,  ввести  з клавіатури числове значення тиску газу;

- натиснути кнопку “(“.

Якщо вибраний метод “3” або “4”, то:  

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести з клавіатури код 95;

- натиснути кнопку “(“;

- при  висвічуванні  на  табло  “_ _ _ _ _ _ Е “,  ввести  з клавіатури числове значення температури газу;

- натиснути кнопку “(“.

6.7. За кодом “69” в пам’ять коректора вводять підстроювання нуля вимірюваного абсолютного тиску. Значення, що вводять - ∆Р, необхідно обчислити по формулі:

∆Р = Ратм - Рвим , де

Ратм - атмосферний тиск ,кПа

Рвим - виміряне коректором значення атмосферного тиску при температурі навколишнього повітря 20 ( 5 оС і витримці в даних умовах не менш  2 годин, кПа .

6.8 За кодом  “21” в пам’ять коректора вводиться мінімальна витрата газу по лічиль-нику Qmin в робочих умовах, в м3/год, нижче якої похибка лічильника газу не нормується. Значення мінімальної витрати наведено в паспорті на лічильник газу.

За кодом “26” в пам’ять коректора  вводиться стартова витрата (поріг чутливості).
Значення стартової витрати наведено в паспорті на лічильник газу.

6.9 За кодом “68” в пам’ять коректора вводять значення початкових  показів відліко-вого пристрою лічильника газу в м3. Кодом “88” на табло коректора викликаються пото-чні покази відлікового пристрою лічильника газу, що становлять суму початкових і на-копичених значень об’єму газу в м3.
Для виходу з режиму програмування необхідно послідовно натиснути кнопки “F3“, “1“, “(“.
6.10 Для перевірки відповідності введених параметрів необхідному числовому зна-ченню, потрібно викликати його на табло в такому порядку:

- короткочасно двічі натиснути і відпустити  кнопку “F3“;

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“,  ввести з клавіатури код параметра, що перевіряється;

- натиснути кнопку “(“.

На табло висвітиться числове значення параметра.

6.11 Якщо числове значення параметра відповідає необхідному, то можна переходи-ти до перевірки іншого параметра, відповідно до методики 6.10.

6.12 Якщо числове  значення  параметра не відповідає необхідному, то потрібно ви-вести  коректор в режим програмування, ввести правильне числове значення параметра, відповідно до методики  6.3 і вийти з режиму програмування.

6.13 Після  введення програмованих  параметрів,  коректор  готовий  до обчислення об’єму газу по  сигналах, що надходять від лічильника газу та перетворювачів тиску і температури,  з  врахуванням  постійних параметрів, що зберігаються в оперативній па-м'яті.

7 Маркування і пломбування

7.1 Маркування коректора виконується фотохімічним методом на передній панелі і планці, що закріплена на верхній стінці корпуса коректора, і містить такі дані:

- найменування (або товарний знак) підприємства - виробника;

- позначення коректора по системі підприємства - виробника;

- значення Рmax (тільки для ТАНДЕМ-ТР);
- границя основної похибки;

- рік виготовлення ;

- заводський номер;

- позначення технічних умов;

- маркування вибухозахисту, згідно ГОСТ 12.2.020-76;

- напис “ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ”.

Знак затвердження типу наноситься на передню панель коректора і на експлуатацій-ні документи, що прикладаються до нього.

7.2 Пломбування  коректора  здійснюється за допомогою двох чашок пломбовочних 1-3-0,8кп-016 ГОСТ 18678-73 з мастикою бітумною № 1 ГОСТ 18680-73 на кришці блоку мікропроцесорного, шляхом накладення відтиску тавра. На одну пломбу наноситься відбиток тавра виробника, на другу пломбу - відбиток тавра державного повірника.

7.3 Після  монтажу  коректора  на  вузлі обліку і підготовки до роботи відповідно до розділу 6, необхідно опломбувати  з’єднувачі  коректора  “Тиск” ( тільки для ТАНДЕМ-ТР) і “ПС”. Пломбування здійснюється представником газопостачальної організації.

8 Пакування

8.1 Пакування коректора проводиться у відповідності з ГОСТ 9.014-78. Варіант тимчасового протикорозійного захисту коректора ВЗ-10, варіант внутрішнього пакування ВУ-5, пакувальний засіб УМ-3 за ГОСТ 9.014-78.

8.2 Коректор упаковується в споживчу тару згідно з ГОСТ 2991-63. В одиницю спо-живчої тари упаковується один коректор і монтажні частини.

8.3 Пакувальний лист і експлуатаційна документація, що додаються до коректора, вкладаються в пакет з плівки поліетиленової і розміщуються в споживчій тарі.

8.4 Транспортна тара з упакованими коректорами пломбується підприємством-виро-бником.

8.5 На транспортну тару наноситься транспортне маркування та маніпуляційні знаки “ОБЕРЕЖНО, КРИХКЕ ! ”, “ БОЇТЬСЯ  ВОЛОГОСТІ, “ВЕРХ, НЕ КАНТУВАТИ”.

9 Вказівки заходів безпеки

9.1 До експлуатації коректора допускається персонал, ознайомлений з цією настано-вою з експлуатації.

9.2 При експлуатації коректора забороняється:

- експлуатувати коректор, що має значні механічні ушкодження;

- монтувати  коректори  ТАНДЕМ-ТР  на  газових магістралях,  тиск в яких переви-щує вказаний в паспорті на коректор.

10 Використання за призначенням

10.1 Споживач на підставі цього документу розробляє місцеву інструкцію з експлуа-тації коректора, що регламентує дії обслуговуючого  персоналу, порядок ведення екс-плуатаційної документації.

10.2 Періодичність реєстрації в експлуатаційних документах показів коректора вста-новлює споживач, виходячи з умов експлуатації.

10.3 Об’єм газу V( в м3, за звітний період, визначається за формулою


[image: image1.wmf]1

2

V

V

V

-

=

å


[image: image2.wmf];                                       (10.1)

де: V2 - покази об’єму газу коректора наприкінці звітного періоду, м3;

V1 - покази об’єму газу коректора на початку звітного періоду, м3.

10.4 Час напрацювання ((  в годинах за звітний період, визначається за формулою

((((2-(1 ;                                                                          (10.2) 
де: (2 - покази часу напрацювання коректора наприкінці звітного періоду, г;

(1 - покази часу напрацювання коректора на початок звітного періоду, г.

10.5 Для виклику показів параметрів вимірюваного газу, або постійних параметрів, необхідно виконати операції за методикою 6.9. На табло параметр по запиту висвічується протягом 15-20 с, потім коректор автоматично гасить табло індикації.
Для тривалого спостереження за показаннями табло необхідно періодично (3-7 с) натискати будь-яку кнопку (крім F3).При зниженні температури навколишнього середовища нижче мінус 20оС допускається значне зниження контрастності зображення на табло. При цьому зчитування показань необхідно здійснювати за допомогою периферійних пристроїв (див. додаток З-К).
 Облік об'єму газу і часу напрацювання при виклику іншої інформації на табло, коректором не припиняється.
Оперативний виклик на табло основних параметрів споживання газу здійснюється виконанням команд:

”1” - об’єм газу, зведений до стандартних умов;

”2” - час напрацювання;

”3” - витрата газу, зведена до стандартних умов;

”4” - тиск газу;

”5” - температура газу;

”6” - коефіцієнт корекції.

10.6 Коректор має вмонтований годинник реального часу. Перехід на “зимовий “ або “ літній ” час здійснюється автоматично.
При виклику поточного часу за кодом “25” на табло висвічується дата в форматі число:місяць:рік /день тижня і поточний час в форматі – години: хвилини: секунди.

Корекція поточного часу виконується в такому порядку:

а) двічі натиснути і відпустити кнопку “F3“;

б) при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести з клавіатури код “94”;

в) натиснути кнопку “(“;

г) при висвічуванні на табло “ОПЕРАТ. ПАРОЛЬ?_ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести з кла-віатури оперативний пароль;

д) при  натискуванні  кнопки “(“,  на табло  висвітяться астрономічний час та кален-дарний день року;

е) натискуванням  кнопок  “F1“ або “ F2“ - скоректувати хвилини – кнопкою “F1“ збільшити, “ F2“ – зменшити;

є) натиснути кнопку “(“;

ж) вийти з режиму програмування, згідно з  п.6.9.

Коректор,  одночасно  з  записом  в  оперативній  пам’яті нового значення поточного  часу, фіксує астрономічний час проведення цих змін. Виклик цієї інформації на табло за кодом “74”.

10.7 Коректор забезпечує можливість зміни в оперативній пам'яті числових значень  густини газу, молярної долі азоту і діоксиду вуглецю в природному газі за оперативним паролем в слідуючому порядку:

- двічі натиснути і відпустити  кнопку “F3“;

- при  висвічуванні  на  табло “ _ _ Е“,  ввести з клавіатури код запиту на зміну пара-метру по паролю (дві цифри), відповідно до додатку Г;

- натиснути кнопку “(“;

- при висвічуванні на табло “ ОПЕРАТ. ПАРОЛЬ? _ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести з клавіатури пароль для оперативного програмування;

- натиснути кнопку “(“;

- при висвічуванні на табло “_ _ _ _ _ _ Е“, ввести з клавіатури нове числове значен-ня змінюємого параметру;

- натиснути кнопку “(“ і вийти з режиму програмування, згідно 6.9.

Якщо введення інформації проведено правильно, то в пам’ять коректора з останнім натискуванням кнопки “(“ запишеться  нове значення густини газу,  молярної  долі азоту або діоксиду вуглецю в газі. Подальший  розрахунок параметрів газу буде відбуватися з врахуванням  цих  значень програмованих параметрів після настання контрактного часу і діяти протягом наступної доби до настання нового  контрактного часу. Якщо протягом доби  в оперативну пам'ять коректора вводиться нове значення цих параметрів, то облік об’єму газу буде відбуватися за останнім введеним значенням з настанням контрактної години і діяти протягом наступної доби. Облік газу при цьому не припиняється.

Коректор,  одночасно  з  записом в оперативній пам'яті нових значень вищепереліче-них параметрів, фіксує астрономічний час проведення цих змін. Виклик цієї інформації на табло за кодами “70” – “74”, згідно з додатком Г.

В архівах  коректора фіксуються старе і нове числове значення змінюваних програмо-ваних параметрів  та астрономічний час змін. При виклику на табло коректора будь-якого із змінюваних параметрів (густини газу, молярної долі азоту або діоксиду вуглецю), чинне числове значення параметру висвічується протягом 5 - 8 с, а потім висвічується числове значення, що вступає в силу з настанням нової розрахункової доби з повідомленням “НАСТУПНА ДОБА”.
Час збереження інформації в пам’яті коректора не обмежений.

10.8 Якщо під час введення інформації на табло з’являється повідомлення “ПОМИЛ-КА ВВОДУ”, то це означає, що допущена помилка при введені коду, паролю або число-вого значення параметра. Процедуру введення параметра необхідно повторити за мето-дикою 10.7.

Облік  об’єму  газу  і часу напрацювання не припиняється при введенні в пам’ять ко-ректора нових значень густини газу, молярної долі азоту та діоксиду вуглецю.

10.9 При переповненні  табло (об’єм газу перевищує 999999999,99 м3), коректор авто-матично починає  відлік об’єму газу з нуля. Покази часу напрацювання при цьому не обнуляються. 
10.10 Коректор зберігає в пам'яті погодинні і подобові архіви, архів аварій і архів подій (додаток Ж).

Формування  архівів  засновано  на  використанні  годинника  реального  часу. Запис усереднених  параметрів  газоспоживання в погодинний архів проводиться при переході годинника  реального часу через кожну годину доби.  Запис усереднених параметрів  га-зоспоживання  та показів об’єму газу в подобовий архів проводиться при переході годин-ника реального часу через контрактну годину (програмується за кодом “24”).

10.10.1 Для  перегляду погодинних  архівів  слід ввійти  в команди “40”, “41”, “42”, “43”, “44”:
- двічі натиснути і відпустити кнопку “F3“;

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести  з  клавіатури потрібний код і натиснути кнопку  “(“.

Відображається інформація слідуючого виду:

АРХIВ  Vсу (пг)

ДАТА дд-мм-рр/чч

1   2    3   4

В верхньому рядку відображається тип архіву:

- Vcу – об’єм газу, зведений до стандартних умов (код “40”);

- Vру – об’єм газу за робочих умов (код “41”);

- P - архів тисків (код “42”);

- t оС- архів температур (код “43”);

- tроб – термін коректної роботи (код “44”).

10.10.1.1 Для вибору необхідних дати і часу слід встановити курсор в потрібну пози-цію  натискуванням  на кнопки “1”,”2”,”3” або “4”. Для зміни параметра слід натискувати кнопку “F1” ( для збільшення часу, або дня, або місяця, або року). Для зменшення пара-метра дати або часу – натискувати кнопку “F2”.

10.10.1.2 Якщо необхідні дата і час набрані, слід натиснути кнопку  “(“. 

10.10.1.3 Якщо запис за набрану дату в архіві присутній, то в верхньому рядку відоб-ражається значення параметра, а в нижньому - дата. Для переходу на запис за слідуючий час слід натиснути кнопку “F1”, за попередній – кнопку “F2”  ( режим листання по даті).

10.10.1.4 Якщо потрібного запису в архіві немає, то в верхньому рядку відображаєть-ся напис:
"ДАНИХ НЕМАЄ"
10.10.2 Для перегляду подобових архівів слід увійти в екрани “45”,”46”, ”47”:

- двічі натиснути і відпустити кнопку “F3“;

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести з клавіатури потрібний код і натиснути кнопку  “(“.

Відображається інформація слідуючого виду:

АРХIВ  Vсу (пд)

ДАТА дд-мм-рр

1  2  3
В верхньому рядку відображається тип архіву:

Vcу – об’єм газу, зведений до стандартних умов (код “45”);

Vру - об’єм газу за робочих умов (код “46”) ;

tроб – час напрацювання коректора (код “47”);

10.10.2.1 Для вибору потрібної дати і часу слід встановити курсор в необхідну по-зицію натискуванням на кнопки  “1”, ”2”, ”3”.  Далі, згідно з 10.10.1.1-10.10.1.4. 

10.10.3 Для перегляду архіву аварій слід увійти в команду “81”:

 - двічі натиснути і відпустити кнопку “F3“;

 - при висвічуванні на табло “_ _ Е“,  ввести  з  клавіатури потрібний код і натиснути кнопку  “(“.

Відображається останній запис виду:

192/001  05-04-04

17:47:30   КОД 04

де: 192/001- кількість записів / номер поточного запису;

05-04-04 - дата фіксування поточного запису;
17:47:30 - час фіксування поточного запису;

КОД “04”- код аварійної ситуації (додаток Д).
Для листання “вперед”- натискування кнопки “F1”,  для листання “назад” – натиску-вання кнопки “F2”.  

Виводяться всі записи в хронологічному порядку.

10.10.4  Для перегляду архіву подій слід увійти в команду “82”:

- двічі натиснути і відпустити кнопку “F3“;

- при висвічуванні на табло “_ _ Е“,  ввести  з  клавіатури  потрібний код і натиснути кнопку  “(“.

Відображається останній запис виду:
064/001  05-04-04

14:06:09   КОД 26

де: 064/001- кількість записів / номер поточного запису;

05-04-04 - дата фіксування поточного запису;
14:06:09 - час фіксування поточного запису; 

КОД “26” - код проведеної команди (додаток Г).
Для листання “вперед”- натискування  кнопки “F1”, для листання “назад” – натиску-вання кнопки “F2”.  

Виводяться всі записи в хронологічному порядку.

В коректорі додана можливість введення назви підприємства, за яким закріплений вузол обліку.

Назва підприємства повинна мати  не більше 32-х символів.

Для введення або виводу назви призначена команда 11.

Для введення  або редагування назви необхідно ввести коректор в режим програмування (п.6.2) і виконати команду 11. 

Вивід назви - простим виконанням команди 11.

Введення назви аналогічне введенню символів у мобільний телефон.

Переміщення курсору вліво - клавіша F2, вправо - клавіша F1.

Зміна регістрів - за допомогою клавіші ”пропуск”.

При натисканні на Enter здійснюється запис назви в коректор.
Розкладка клавіатури наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

	Номер

натискання
	1
	2
	3
	4
	5

	Клавіша  ”0”
	' / '
	' @ '
	' ( '
	' ) '
	' 0 '

	Клавіша  ”1”
	' пропуск '
	' . '
	' , '
	' - '
	' 1 '

	Клавіша  ”2”
	' А '
	' Б '
	' В '
	' Г '
	' 2 '

	Клавіша  ”3”
	' Д '
	' Е '
	' Ж '
	' З '
	' 3 '

	Клавіша  ”4”
	' И '
	' Й '
	' К '
	' Л '
	' 4 '

	Клавіша  ”5”
	' М '
	' Н '
	' О '
	' П '
	' 5 '

	Клавіша  ”6”
	' Р '
	' С '
	' Т '
	' У '
	' 6 '

	Клавіша  ”7”
	' Ф '
	' Х '
	' Ц '
	' Ч '
	' 7 '

	Клавіша  ”8”
	' Ш '
	' Щ '
	' Ї '
	' І '
	' 8 '

	Клавіша  ”9”
	' Ь '
	' Є '
	' Ю '
	' Я '
	' 9 '


Після цього необхідно вийти з режиму програмування (п.6.9).

10.11 При експлуатації коректора необхідно виконувати вимоги цієї настанови з експлуатації, ПБЕ, та інших  нормативних документiв, що діють в даній галузі народного господарства.

В  процесі експлуатації  коректори  повинні підлягати систематичному зовнішньому та періодичному оглядам.

При зовнішньому огляді необхідно перевіряти:

- наявність тавр на кришці блоку мікропроцесорного;

- відсутність розривів та пошкоджень кабелів;

- наявність маркування вибухозахисту. 
Експлуатація коректора з пошкодженнями та несправностями категорично забороняється.
Періодичність профілактичних оглядів встановлюється в залежності від виробничих умов, але не рідше одного разу на тиждень.

При проведенні профілактичних оглядів повинні бути виконані наступні роботи:

- перевірка наявності тавр;

- перевірка відсутності розривів та пошкоджень кабелів;

- перевірка відповідності  стану  розряду батареї живлення. Батарея підлягає заміні при напрузі менше 2 В;

- перевірка маркування вибухозахисту;

- перевірка працездатності коректора та перетворювачів - за періодичною відповід-ною зміною об’єму газу на табло.

При виході коректора з ладу його ремонт повинен виконуватись спеціалізованими підприємствами або на підприємстві - виробнику.

10.12 Пошкодження пломб державної повірки коректора і (або) пломб газопостача-льної організації свідчить про втручання в роботу засобів обліку газу. Визначення кіль-кості спожитого газу в цьому випадку проводиться згідно “Правил відпуску газу ” і до-говору на постачання газу, а прилади з ушкодженими пломбами державної повірки під-лягають позачерговій повірці за рахунок власника.

10.13 Коректор, при наявності зв’язку з ПК, забезпечує передачу на комп’ютер архівів газоспоживання по інтерфейсу RS 232.Зовнішня комп’ютерна програма забезпечує опрацювання архівів, формування погодинних, подобових звітів та їх друкування. Перший запис в новій контрактній добі коректор проведе по витіканні першої години після контрактної. В перший запис ввійде «шапка» нового добового звіту і перший запис параметрів газоспоживання нової контрактної доби.
11 Правила зберігання і транспортування

11.1 Зберігання коректора повинно проводитися при температурі від 5 до 50 (С і во-логості до 80 % при 25 (С.

11.2 Коректори в пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях, які забе-зпечують відсутність механічного впливу, забруднення та дії агресивного середовища. 

11.3 Коректор може транспортуватися при температурі від мінус 50 до 50 (С і відно-сній вологості до 98 % при 35 (С.

11.4 Транспортування коректора проводиться в транспортній тарі в закритому тран-спорті ( залізничних  вагонах,  закритих автомашинах, крім морських суден і авіатранс-порту ) відповідно до " Правил перевозки  грузов  железнодорожным  транспортом СССР ",  МПС, М., 1977 і  "Правил перевозки грузов автомобильным транспортом", ВУ УССР, Техника, К., 1978.

11.5 При навантаженні в транспортний засіб потрібно дотримуватись вимог маніпу-ляційних знаків, які нанесені на стінки тари.

12 Методика повірки

Ця методика повірки розповсюджується на коректори об’єму газу ТАНДЕМ ТУ У 33.2-1793117936-001:2005.  
Коректори підлягають державній повірці згідно з методикою, наведеної нижче. Міжповірочний інтервал - два роки.

Для повірки подається коректор з його паспортом.

12.1 Операції повірки.

При проведенні повірки повинні виконуватися операції, зазначені в таблиці 2.
Таблиця 2
	Найменування операцій
	Номера

пунктів методики
	Обов’язковість проведення

операцій при повірці

	
	
	первинній
	періодичній

	1 Зовнішній огляд
	12.6.1
	Так
	Так

	2 Випробування
	12.6.2
	Так
	Так

	3 Визначення основної зведеної похибки при вимірюванні тиску газу коректора ТАНДЕМ-ТР
	12.6.3
	Так
	Так

	4 Визначення основної абсолютної похиб-ки коректора при вимірюванні температу-ри газу 
	12.6.4
	Так
	Так

	5 Визначення основної абсолютної похиб-ки коректора при вимірюванні часу напра-цювання
	12.6.5
	Так
	Так

	6 Визначення основної відносної  похибки коректора при обчисленні об’єму газу 
	12.6.6
	Так
	Так


12.2 Засоби повірки.

12.2.1 При проведенні повірки повинні застосовуватися такі засоби повірки:

- калібратор температури JOFRA ATC-157B ( далі - калібратор температури), границя основної допустимої абсолютної похибки ± 0,06 оС;
- калібратор  тиску  ПКД - 10М - 0,05 - M0,025/M0,16/M1 – H -2,5-11 за ТУ 4212-002-36897690-98 ( далі - калібратор тиску),  границя основної допустимої похибки ± 0,05 % верхньої границі вимірювань тиску;

- калібратор  для повірки коректорів об’єму газу КК-063 (далі - калібратор КК-063), границі відносної похибки відтворення частоти ± 0,05 %;

- частотомір електроннолічильний універсальний Ч3-63 ДЛИ2.721.007-02 ТУ ( далі – частотомір ), діапазон  вимірювання частот від 0,1 Гц до 100  МГц;

- барометр  М67  (далі – барометр) ТУ 25-04-1797-75, діапазон вимірювань  від 610 до 900 мм.рт.ст, абсолютна похибка вимірювань ± 1 мм. рт. ст.

Примітка. Допускається  застосування  інших  засобів  повірки, що забезпечують необхідну точність вимірювань.
12.3 Вимоги безпеки.

12.3.1 Персонал, що виконує повірку коректора, повинен пройти інструктаж з охорони праці і бути ознайомлений з цією настановою з експлуатації.

12.4 Умови проведення повірки.

12.4.1 При проведенні повірки повинні бути дотримані такі умови:

- температура навколишнього повітря (20 ( 5) оС;

- відносна вологість повітря від 30 до 80 %;

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 795 мм.рт. ст.);

- зовнішні  магнітні  і електричні поля, що впливають на роботу коректора, відсутні;

- вібрація і тряска, що впливають на роботу коректора, відсутні.

12.5 Підготовка до повірки.

12.5.1 Перед проведенням повірки повинні бути виконані наступні підготовчі роботи.

12.5.1.1 Засоби повірки, що використовуються при проведенні повірки повинні бути повірені.

12.5.1.2 Коректор і засоби повірки, що використовуються при проведенні повірки необхідно підготувати до роботи у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

12.5.1.3 Коректор витримати в приміщенні, де проводиться повірка, протягом двох годин.   

 12.6 Проведення повірки.

 12.6.1 Зовнішній огляд.

При проведенні зовнішнього огляду повинна бути встановлена відповідність на:

- відсутність  механічних  ушкоджень  та  дефектів  покриття, які б погіршували  ро-боту коректора;

- комплектність та маркування коректора повинні відповідати вимогам технічної до-кументації на них.
12.6.2 Випробування

12.6.2.1 Підготувати до роботи засоби повірки та коректор, згідно з експлуатаційною документацією.

12.6.2.2 Зібрати схему вимірювання параметрів, згідно з додатком В. Границі зміни вхідних параметрів наведені в паспорті коректора.

12.6.2.3 Встановити калібраторами тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР) та температури величини, що відповідають середнім значенням, перевірити комплектність програмуємих параметрів в пам’яті коректора і ввімкнути КК-063 на відлік імпульсів з частотою, яка не перебільшує максимальну витрату газу. 

Для ТАНДЕМ-Т ввести значення тиску в пам’ять коректора за допомогою клавіатури згідно з 6.6.
12.6.2.4 Простежити за зміною показів об’єму газу на табло коректора.

Перевірити, відповідно до вказівок розділу 10, можливість зміни конфігурації пос-тійних параметрів в пам’яті коректора, можливість забезпечення формування та збе-реження в пам’яті коректора повідомлень про втручання в роботу коректора та аварійні ситуації, викликавши їх на табло коректора.

Результати повірки вважати задовільними, якщо коректор функціонує у відповід-ності до вимог цього керівництва з експлуатації.

12.6.3 Визначення  основної зведеної  похибки коректора ТАНДЕМ-ТР при вимірю-ванні тиску газу. 

12.6.3.1 Зібрати схему вимірювань згідно з додатком В.

12.6.3.2 Викликати на табло коректора покази тиску газу. 

12.6.3.3 Встановлюючи калібратором тиску значення тиску в трьох точках, відповід-но до таблиці 3, записати покази вимірюваного тиску за табло коректора.

Для коректорів  з  Pmax 160, 250, 400 кПа доповнити перевірку на вимірювання  Ратм , зрівнюючи покази коректора та барометра.
Таблиця 3
	Но-мер тесту
	Об’єм газу в ро-бочих умовах, Vр, м3/  Частота, Гц/ Кількість

імпульсів
	Тиск газу, Pабс., кПа
	Температура газу, tp,  оС
	Об’єм газу, зведений до
стандартних умов Vc , м3

	
	
	
	
	згідно з ме-
тодикою

РД-50-213
	згідно з ме-

тодикою

NX19 мод.

	Тестові значення для коректора з Pmax  160 кПа

	1
	2000/8/2000
	110
	70
	1854,91
	1853,14

	2
	2000/8/2000
	130
	25
	2524,31
	2523,90

	3
	2000/8/2000
	160
	мiнус 20
	3664,16
	3668,76

	Тестові значення для коректора з Pmax  250 кПа

	1
	2000/8/2000
	130
	70
	2192,69
	2190,59

	2
	2000/8/2000
	175
	25
	3401,13
	3400,58

	3
	2000/8/2000
	250
	мiнус 20
	5742,66
	5749,93

	Тестові значення для коректора з Pmax  400 кПа

	1
	2000/8/2000
	160
	70
	2699,66
	2697,08

	2
	2000/8/2000
	250
	25
	4865,96
	4865,16

	3
	2000/8/2000
	400
	мiнус 20
	9235,19
	9247,03

	Тестові значення для коректора з Pmax  600 кПа

	1
	2000/8/2000
	200
	70
	3376,18
	3372,94

	2
	2000/8/2000
	350
	25
	6825,83
	6824,69

	3
	2000/8/2000
	600
	мiнус 20
	13948,15
	13966,34

	Тестові значення для коректора з Pmax  1000 кПа

	1
	2000/8/2000
	300
	70
	5070,29
	5065,39

	2
	2000/8/2000
	600
	25
	11759,50
	11757,46

	3
	2000/8/2000
	1000
	мiнус 20
	23573,68
	23605,47

	Тестові значення для коректора з Pmax  1600 кПа

	1
	2000/8/2000
	400
	70
	6768,40
	6761,82

	2
	2000/8/2000
	1000
	25
	19755,54
	19751,87

	3
	2000/8/2000
	1600
	мiнус 20
	38539,57
	38594,12


Примітка. Встановлення величини тиску газу проводити з врахуванням 12.6.3.4. 

12.6.3.4 Враховуючи, що калібратор тиску вимірює надлишковий тиск, необхідно установлювати перелічені вище параметри зменшеними на величину атмосферного тиску. Атмосферний тиск вимірювати за допомогою барометра.
12.6.3.5 В кожній точці вимірювань проводити одне зчитування показів тиску з табло коректора через 10 - 15 с після встановлення відповідного значення вхідного сигналу по каналу вимірювань. При зміні значень вимірюваної величини (коливаннях), фіксується найбільше її відхилення від розрахункового значення, отримане протягом двох хвилин.

Примітка. Допускається операції 12.6.3.1-12.6.3.5 виконувати одночасно з перевіркою за 12.6.6.

12.6.3.6 Основну зведену похибку коректора при вимірюванні тиску газу (P, у від-сотках, визначити за формулою:

[image: image3.wmf]´

-

=

М

Рi

Вi

p

P

P

P

g

100 % ,                          (12.1)

де:  РМ - верхня границя вимірювань тиску, кПа;

РBi- виміряне значення тиску, кПа;

Ррі- розрахункове значення тиску, кПа.

12.6.3.7 Результати вимірювань та розрахунків занести в протокол за формою додат-ку Е.

Результати повірки вважати задовільними, якщо границі допустимої зведеної похи-бки коректора при вимірюванні тиску газу не перевищують ( 0,25 %.

12.6.4 Визначення основної абсолютної похибки коректора при  вимірюванні температури газу.

12.6.4.1 Зібрати схему вимірювань згідно з додатком В.

12.6.4.2 Викликати на табло коректора покази температури газу.

12.6.4.3 Встановлюючи калібратором температури значення температури в трьох точках, відповідно до таблиці 2, записати покази температури за табло коректора.
[image: image4.wmf]
В кожній точці вимірювань проводити одне зчитування показів температури газу з табло коректора через 10-15 с після встановлення відповідного значення  вхідного сиг-налу по каналу вимірювань. При зміні значень вимірюваної величини (коливаннях), фіксується найбільше її відхилення від розрахункового значення, отримане на протязі двох хвилин.

Примітка. Допускається  операції  12.6.4.1-12.6.4.3  виконувати  одночасно з перевір-кою за 12.6.6.
12.6.4.4 Основну абсолютну похибку коректора при вимірюванні температури газу 
[image: image5.wmf]D

t, у оС, визначити за формулою


[image: image6.wmf]D

t = tB – tP ,                                                                            (12.2)

де: tВ – виміряне значення температури, оС; 

tР – показ калібратора температури, оС.
12.6.4.5 Результати вимірювань та розрахунків занести в протокол за формою додат-ку Е.

Результати повірки вважати задовільними, якщо границі допустимої абсолютної похибки вимірювання температури газу не перевищують ( 0,3 оС.

12.6.5 Визначення основної абсолютної похибки коректора при вимірюванні часу напрацювання.

12.6.5.1 Приєднати частотомір до контактів 2,6  з’єднувача “ПК” коректора, згідно з додатком Б.

12.6.5.2  Зробити послідовно п’ять вимірів періоду ТВ слідування сигналів годинника реального часу, у відповідності з настановою з експлуатації частотоміра.

Примітка. Перед проведенням вимірювань частотомір підготувати до роботи відповідно до його керівництва з експлуатації, провести точну настройку на вимірювання періоду сигналу, амплітудою 3В і вихідним опором 1 кОм. Рекомендований час усереднення 10 с.

12.6.5.3 Основну абсолютну похибку коректора при вимірюванні часу напрацювання (( , в с/добу, визначити за формулою


[image: image7.wmf](

)

Е

Е

д

Т

Т

Твi

-

´

=

D

t

t

 ,                                 (12.3)

де: Тві – виміряний період слідування сигналів годинника реального часу, мс;

ТЕ – еталонний період слідування сигналів годинника реального часу, мс;                 ТЕ = 1000 мс;

(д - тривалість доби в секундах, (д = 86400 с/добу.

12.6.5.4 Результати вимірювань та розрахунків занести в протокол за формою додат-ку Е.

Результати повірки вважати задовільними, якщо границі допустимої абсолютної по-хибки при вимірюванні часу напрацювання не перевищують ( 5 с/добу. 

12.6.6 Визначення основної відносної похибки коректора при обчисленні об’єму газу.

12.6.6.1 Увійти в тестовий режим по реальним сигналам від калібраторів, для чого необхідно:

- зібрати схему повірки коректора згідно з додатком В;

- встановити необхідні тестові значення сигналів калібраторів тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР) та температури на вході коректора відповідно до таблиці 3.
Для ТАНДЕМ-Т ввести значення тиску в пам’ять коректора за допомогою клавіатури згідно з 6.6;

- короткочасно двічі натиснути і відпустити  кнопку “F3”;

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“ ввести з клавіатури код “79”;

- натиснути кнопку “(“;

- при висвічуванні на табло ”ПАРОЛЬ ПОВІРНИКА_ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести з клавіатури пароль повірника;

- натиснути кнопку “(“;

- при висвічуванні на табло “ _ _ Е“, ввести з клавіатури код “80”.

- натиснути кнопку “(“ - при цьому в пам’ять коректора автоматично завантажують-ся параметри, згідно з таблицею 4, і на табло висвічується повідомлення типу:

ТЕСТ,  2000 iмp!

70.12о 110.6 кПа 

де:   2000iмp - кількість імпульсів тесту, що задаються з калібратора КК-063;

70.12о- поточна температура тесту, виміряна коректором;
110.6 кПа – поточний тиск тесту, виміряний коректором;

- запустити калібратор КК-063, після чого на табло висвічується повідомлення типу: 

ТЕСТ  145с N=0001

70.12о 110.06 кПа
де: 145с - час, який залишився до закінчення тесту;

N=0001 - кількість імпульсів, прийнятих коректором;

70.12о – поточна температура тесту, що задається з калібратора температури;
110.06 кПа – поточний тиск тесту, що задається з калібратора тиску;

- по закінченні часу, відведеного для проходження тесту, на табло висвічується по-відомлення типу:

ТЕСТ     N=2000

Vсу = 3 376,18 м3

де: N=2000 – кількість імпульсів, прийнятих коректором;

Vсу = 3 376,18м3 – об’єм газу, зведений до стандартних умов, обчислений корек-тором за час проходження тесту.

	Таблиця 4

	Код

виклику
	 Найменування і позначення характеристик
	Числове

значення 

	7
	Густина газу в стандартних умовах, (ном, кг/м3 
	0,729

	8
	Молярна доля азоту в газі, NN2, % 
	1,5

	9
	Молярна доля діоксиду вуглецю в газі, NCO2, % 
	1,0

	20
	Пароль для виводу коректора в режим програмування
	22222222

	10
	Число вихідних імпульсів  лічильника на 1 м3 об’єму вимірюваного газу, імп/м3 
	1


12.6.6.2 По закінченні відліку імпульсів і зчитування даних записати покази об’єму газу VВ , зведені до стандартних умов,  з табло коректора і відразу вийти  з тестового ре-жиму шляхом короткочасного натискування кнопки “F3“.
12.6.6.3 Продовжити повірку згідно з методикою 12.6.6.1-12.6.6.2, встановлюючи параметри тиску і температури відповідно до тестів 2,3 таблиці 3.

12.6.6.4  Основну відносну похибку коректора при обчисленні об’єму газу (V, у від-сотках, визначити за формулою 


[image: image8.wmf]

 EMBED Equation.2  [image: image9.wmf]´

-

=

Рі

Рі

Ві

V

V

V

V

d

                                       (12.4)

де: VРi –  розрахункове  значення  об’єму  газу  за стандартних умов, м3 (таблиця 3);

VВі – обчислене значення об’єму газу за стандартних умов, м3.

12.6.6.5 Розрахункове значення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, VР, визначається за формулами:

V0 = N/ kп ;                                                                  (12.5)

VР = V0 ×Р/ 1,03323×293,15/T×1/ K ,                                   (12.6)

де: V0 – значення об’єму газу за робочих умов, м3;

VР – значення об’єму газу за стандартних умов, м3; 

 N – кількість імпульсів, імп.;

 kп – коефіцієнт перетворення лічильника газу, імп./ м3;

Р – заданий розрахунковий абсолютний тиск, кг/см2; 

Т – задана температура, K;

K – коефіцієнт стисливості газу, що розраховується згідно з РД 50-213-80 або з NX 19 мод. ГОСТ 30319.2-96.
12.6.6.6 Результати вимірювань та розрахунків занести в протокол за формою додат-ку Е.

Результати  повірки  вважати  задовільними,  якщо границі допустимої відносної по-хибки при вимірюванні об’єму газу не перевищують ( 0,5 %.

12.6.7 Оформлення результатів повірки.

12.6.7.1 Коректор, що пройшов повірку і задовольняє вимогам цієї методики, визна-ється придатним для експлуатації.

На пломбі коректора наноситься відбиток тавра повірника, в паспорті вказується ре-зультат та дата повірки.

Запис в паспорті повинен бути підтверджений відбитком тавра повірника.

12.6.7.2 Коректор, що  не задовольняє вимогам цієї методики, в обіг не допускаєть-ся. Повірницьке тавро попередньої повірки на пломбах коректора гаситься, а в паспорт вноситься відповідний запис про непридатність.

Додаток А

(довідковий)

Габаритне креслення коректора об’єму газу  ТАНДЕМ


Додаток Б

(обов’язковий)

Схема зовнішніх з’єднань


	Поз.

познач.
	Найменування
	Примітка

	А1
	Коректор об’єму газу ТАНДЕМ 
	

	А2
	Комп’ютер персональний 
	


Додаток В

(обов'язковий)

Схема вимірювання параметрів коректора об’єму газу ТАНДЕМ


[image: image10.wmf] 

 

А1

 

         

А2

 

           

 

             

А3

 

Коректор

 

ТАНДЕМ

 


	Поз.

познач.
	Найменування
	Кількість
	Приміт-

ка

	А1
	Калібратор КК-063 
	1
	

	А2
	Калібратор тиску 
	1
	

	А3
	Калібратор температури 
	1
	


Додаток Г

(обов'язковий)
Перелік команд оператора

Таблиця Г.1

	Код вводу і виклику 
	 Найменування і позначення

характеристики 
	Числове значення,

(діапазон

вимірювань) 
	   Примітка 

	
	ОСНОВН  ПАРАМЕТРИ
	
	

	01
	Об’єм газу, зведений до стандартних умов, м3
	
	

	02
	Час напрацювання коректора (час безаварійної роботи), год 
	
	

	03
	Витрата газу, зведена до стандартних умов, м3/год 
	
	

	04
	Тиск газу, абсолютний, кПа 
	
	

	05
	Температура газу, о C
	
	

	06
	Коефіцієнт корекції
	
	

	07
	Густина газу при стандартних умовах, СУ, кг/м3
	0,668(1,02
	0,729 – тест

	08
	Молярна доля азоту в вимірюваному газі, %
	0(16
	1,5 – тест

	09
	Молярна доля діоксиду вуглецю в вимірюваному газі, %
	0(4
	1,0 – тест

	14
	Перегляд константи поточного ти-ску, кПа (для ТАНДЕМ-Т)
	84(1600
	

	15
	Перевірка батареї живлення
	
	

	16
	Лічильник об’єму газу, РУ, при аварійних значеннях параметрів
	
	

	17
	Лічильник часу (паузи) при аварійних значеннях параметрів
	
	

	23
	Максимально допустимий тиск,

абсолютний, кПа
	
	

	25
	Астрономічний час
	
	

	27
	Виведення заводського номера
	
	

	37
	Об’єм газу в робочих умовах, виміряний лічильником ЛГ, м3
	
	

	38
	Об’єм газу в робочих умовах в зоні 

витрат менших мінімальної, вимі-ряний лічильником ЛГ, м3
	
	

	39
	Об’єм газу в стандартних умовах в

зоні витрат менших мінімальної, м3
	
	

	48
	Індикатор імпульсів лічильника газу 
	
	


Продовження таблиці Г.1

	Код вводу і виклику 
	 Найменування і позначення

характеристики 
	Числове значення,

(діапазон

вимірювань) 
	   Примітка 

	52
	Коефіцієнт стискування газу, Кz
	
	

	53
	Витрата газу в робочих умовах, м3/год
	
	

	59
	Дорахований об’єм в стандартних умовах в зоні витрат менших мінімальної, м3 
	
	

	87
	 Контроль несправностей
	
	

	88
	Поточні покази лічильного механізму ЛГ, м3  
	
	

	
	АРХІВИ
	
	

	40
	Перегляд погодинного архіву показів об’єму газу, зведеного до стандартних умов, V, м3 
	
	

	41
	Перегляд погодинного архіву показів об’єму газу в робочих умовах, V, м3 
	
	

	42
	Перегляд погодинного архіву тиску газу, кПа
	
	

	43
	Перегляд погодинного архіву темпе-ратури газу, (С
	
	

	44
	Перегляд погодинного архіву часу напрацювання коректора
	
	

	45
	Перегляд подобового архіву показів об’єму газу, зведеного до стандарт-них умов, м3
	
	

	46
	Перегляд подобового архіву показів об’єму газу в робочих умовах, V, м3
	
	

	47
	Перегляд подобового архіву часу напрацювання коректора, год
	
	

	81
	Вивід на табло архіву повідомлень про відхилення значень окремих параметрів за допустимі межі та про аварійні ситуації 
	
	

	82 
	Вивід на табло архіву зміни програмуємих параметрів 
	
	

	
	ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ

ГАЗУ  І   ЧАСУ

(ПАРОЛЬ  ОПЕРАТОРА)
	
	“F3“+“1“+ “(“-вихід зі зміни


Продовження таблиці Г.1

	Код вводу і виклику 
	Найменування і позначення

характеристики 
	Числове значення,

(діапазон

вимірювань) 
	Примітка

	90
	Код запиту на оперативну зміну густини газу за паролем
	
	Ввід з деся-тковою точкою

	92
	Код запиту на зміну молярної долі азоту в вимірюваному газі за паро-лем
	
	Ввід з деся-тковою точкою

	93
	Код запиту на зміну молярної долі діоксиду вуглецю в вимірюваному газі за паролем 
	
	Ввід з деся-тковою точкою 

	 94
	 Код запиту на корекцію поточного часу за паролем
	
	

	
	ХРОНОЛОГІЯ  ЗМІН

ОПЕРАТОРОМ  ПАРАМЕТРІВ

ГАЗУ  И  ЧАСУ
	
	

	70
	Астрономічний час останньої зміни числового значення густини газу
	
	

	72
	Астрономічний час останньої зміни числового значення молярної долі азоту в газі
	
	

	73
	Астрономічний час останньої зміни числового значення молярної долі діоксиду вуглецю в газі
	
	

	74
	Астрономічний час останньої ко-рекції поточного часу
	
	

	76
	Астрономічний час останнього програмування постійних параметрів
	
	

	
	ПРОГРАМУВАННЯ

ПОВНОЇ  КОНФИГУРАЦІЇ
ВУЗЛА  ОБЛІКУ  ГАЗУ

(ПАРОЛЬ ГАЗНАГЛЯДУ)

	
	“F3“+“1“+ “(“-вихід з програ- мування

	66 
	Вхід в режим програмування
	
	

	10 
	Число імпульсів лічильника газу  ЛГ на 1 м3   виміряного газу,  імп./м3
	
	Ввід з деся-тковою точкою  

	11 
	Уведення назви підприємства


	
	

	18
	Максимальна витрата ЛГ, в робочих умовах, м3/год
	
	Ввід з деся-тковою точкою.

	19
	Мережевий номер коректора
	
	

	20
	Паролі:

- для входу в оперативне програмування;
- для входу в програмування повної конфігурації вузла обліку газу
	
	22222222

22222222

	21
	Мінімальна витрата ЛГ, в робочих умовах, м3/год
	
	Ввід з десят-

ковою точк.

	22
	Код вибору методики обчислень в зоні ненормованої  похибки ЛГ
	    1 – Q = Qпоточн.

2 – Q = Qmin
	

	24
	Контрактна година (година початку контрактної доби), год
	
	

	26
	Стартова витрата ЛГ, в робочих умовах, м3/год 
	
	Ввід з десят-

ковою точк.

	28
	Код вибору методу розрахунку коефіцієнта стискування
	1-згідно з РД-50-  

213-80

2- згідно з NX19 мод. за ГОСТ 30319.2-96
	

	29
	Код вибору методу визначення тиску й  температури
	1- вимірювання P,t
2-Р-конст. t- вимір.

3-Р-вимір. t- конст.

4-Р-конст. t- конст.
	

	67
	Обнуління інтегральних параметрів
	
	

	68
	Початкові покази відлікового пристрою лічильника газу, м3
	
	

	69
	Корекція похибки “нуля” при вимірі тиску газу
	
	Ввід з десятк.

точкою

F2 – мінус

	91
	Код запиту на введення константи поточного тиску 
	
	Ввід з десятк.

точкою

	95
	Код запиту на введення константи поточної температури 
	
	Ввід с десят. точк.
F2 – мінус

	
	МЕНЮ ПОВІРНИКА
(ПАРОЛЬ ПОВІРНИКА)
	
	

	79
	Вхід в меню повірника
	
	

	80
	Вхід в тестовий режим
	
	“F3“-вихід з обнулінням інтеграль-них пара-метрів


Додаток Д

(обов'язковий)

Перелік кодів повідомлень про відхилення значень окремих

параметрів за допустимі межі та про аварійні ситуації
в роботі коректора об’єму газу  ТАНДЕМ

Таблиця Д

	Код

повідомлення
	Зміст повідомлення
	Примітка

	0
	Тиск нижче мінімально допустимого
	тільки для

коректорів

ТАНДЕМ-ТР

	1
	Тиск вище максимально допустимого
	

	2
	Тиск у заданих межах
	

	3
	Температура менше мінус 20 оС
	

	4
	Температура більше 70 оС
	

	5
	Температура у заданих межах
	

	6
	Об’ємна витрата більше гранично допустимої
	

	7
	Об’ємна витрата у заданих межах 
	

	8
	Напруга батареї живлення більша 3,8 В
	

	9
	Напруга батареї живлення менша 2,0 В
	

	10
	Напруга батареї живлення в нормі
	


Додаток Е

(рекомендований)

Форма протоколу повірки коректора об’єму газу  ТАНДЕМ

Заводський номер _________                           Рік виготовлення _______
	Найменування

операції
	Номер пункту
методики
	Номер

вимірю-вання

(тесту)
	Величина показника
	Відмітка

про

відпові-дність

	
	
	
	результат вимірю-вання
	похи-бка
	

	1.Зовнішній огляд
	12.6.1
	
	
	
	

	2.Випробування
	12.6.2
	
	
	
	

	3.Визначення основної зведеної похибки при вимірюванні тиску газу коректора

ТАНДЕМ-ТР
	12.6.3
	1

2

3
	
	
	

	4. Визначення основної абсолютної похибки коре-ктора при вимірюванні температури газу
	12.6.4
	1

2

3


	
	
	

	5.Визначення основної абсолютної похибки коректора при вимірюванні часу напрацювання
	12.6.5
	1


	
	
	

	6.Визначення основної відносної похибки коректора при обчисленні об’єму газу
	12.6.6
	1

2

3
	
	
	


Коректор відповідає (не відповідає) вимогам методики повірки.

"___"___________ 200   р.                              Повірник _______________

Додаток Ж

(рекомендований)

Форми звітності коректора об’єму газу ТАНДЕМ

Форма погодинного і подобового архівів

[image: image11.png]Hasea nignpyencrea:
Nosarox eubipir03.03.2006 8:00:00

3BiT Npo AoboBe CNOXMBAHKA rasy
Kopextop “TAHIEM Ne 123
Kineus ewfipkon26.03.2006 90000

» » ey :
OFarsa O | o, . Tomar. D p—
Jara | RS | oty | TP | oe wop | OF'an, Y, 3 | nabyy BY, [OF'as CY,n | iy y C¥, 0005y FOS@rs ST\ oo S| PYE | gt
e na3/nof »ims | T T EN e €Y, 2e3 :"“""":J' poboms, rox
TEEED W w@  E 05 7 7 7 7 7 7 7 T ]
040300 0210 FEAE 7 B TR 2 2 2 2 o o o o 297
050300 0210 FE B sl s el e o o o o e
050300 0210 G7 aem 7w me  owee M7 amesr  zaos o o o o e
7 0300 0a10 37 Xew 7 aw  Ddep  amp  7ama s o o o o e
0060300 1w7i o 4w i  owep G2 amier s o o o o e
80060800 a7 473 Gen  2me  amee  wss  imens a7 o o o o e
Wooe0at s aae  ede sy sams  aia2 TS A o o o o e
Woiteoate M7 s Ges 2w swir  7ms s s o o o o e
p0enm  man  wem  Gw e G dms  oames  arss o o o o e
BDeoat s e G om s G0 grs  ares o o o o e
iaDe0at0 7 M G4 28 misa  wsma 7w o2 o o o o e
iSDoe0at0 s e sas  ap  amre  eas  ams  jmos o o o o e
iepseoate a7 e 54w sara 0 aens ] o o o o e
70te0ate sz ogs  spa  apw s 13 s : o o o o e
i0e0at0 a7z 704 gpe i@ imae s dbadza st o o o o e
1903060800 072 a6 1048 318 Mme s meess w12 o o o o e
M0oe0at0 a2 weps  ngs a7 iake2 ik s e o o o o e
Hoeoate ;s M2 ey dae iz 113 eoos e o o o o e
DOteat a3z Met2  nd i dewe  1ise e R o o o o e
Boeoat a2 Nra i ams  dgma o B o o o o e
Mpteoate S22 M2 e 3g  Inas s smas  ames o o o o e
poeoate &7 s o i@ dewa2  iu0a  Swdns s o o o o e
e0oe0at0 G a2 148 31w dawes s sres e o o o o e
Tometamn s s s a2 Wers a1 et s o o o o e
BDoe0at0  fin7s  pats 1503 525 oi7s 1183 besoer e 8 8 8 8 b1l
TaB, oeReHa T nepior
Tova e ST Girew gonme o ST e | oo aean poforn, e svepi

i oo nepoay op) o0 op [ o)

i e nepiogy 27549 =2 00 267 00)

[y 52 vepion 217549 o361 00 267 00)

Meacrasmik Npeacrasmi
MOCTAUATSHUKA crowtBA

OE=TT

o -cravpr o

1002 s opoRaRol 001G @G




ПРИМІТКА:

Значення об’ємів заокруглені  і можуть відрізнятись від архівних даних коректора ТАНДЕМ на ± 0,5м3. 
Продовження додатку Ж

Форма архіву подій
[image: image12.png]3BiT Npo BTpy4aHHs B po60Ty KOpeKTopy
Hasga nignpuemcTaa: 3000000000
Kopektop "TAHLEM" Ne XXXX
MouaTok BMGipk1:22.08.2005
Kineub BuGipk1:29.08.2005

Hose Crape
Aara Brpysana aHaveHHA aHaveHHA
26.09.05 15:26:45 3miHa uncna iMnynbciB NiunnbHKa rasy Ha 1m3, iMn./m3 2,000 1,000
26.09.05 15:33:33  3miHa MeToANKM OBUMCNIEHHS B 30HI MiHiManbHux BuTpaT JT Q=Qmin Q=Qpot
26.09.05 15:34:21 3miHa MeTogukn 064UMCNEHHS B 30HI MiHiManbHux BuTpar JIT Q=Qpot Q=Qmin
Bcboro BTpyyYaHb 3a nepioa 3
MpeacTaBHUK MpeacTaBHUK
MOCTAYATIbHUKA CMOXXMBAUA

3BIT NPO BTPY4aHH: B POGOTY KOPEKTOPY 07.10.2005 9:57:29
1 .10. 57




Форма архіву аварій
[image: image13.jpg]3BiT NPo aBapiiHi

Hasea nignpuemcrea

Kopekrop "TAHIEM" Ne 38
Mouarok ewfipki30. 12 2005 6:4256
Kiews edfipar30.12.2005 5:46:08

i cuTvai

Bara Asapin 06w, Y, u3 | 06cw, PY, u3
30,1205 08:42:55 Teuneparypa Ginewe 70 °C (il il
301205 0843:35 Teuneparypa y 3a8aminx mexax [ilu 0p0
30,1205 08:45:08_Teuneparypa finewe 70 °C 000 000

Bsoro asapiit 3a nepion 3

Mpeacrassik Mpeacrassi
MOCTAHATBHHKA, CTIOHMBAHA



                                
Додаток З (рекомендований)

Сканер-Тандем
Сканер-Тандем (далі-сканер) призначений для роботи з коректорами об'єму газу “Тандем” для оперативного зчитування й документування поточних і архівних даних на комп'ютері.
Технічні характеристики

Напруга електроживлення - 2,2...3,2В.

Тип інтерфейсу -RS232.

Швидкість обміну даними - 9600 біт/c.

Довжина кабелю комп'ютер-сканер - не більше 1,5м.

Довжина кабелю Тандем-Сканер - не більше 0,15м.

Кількість коректорів, що обслуговують  - не більше 16. 

Склад виробу

У комплект виробу входять:

· сканер;                                         

· кабель комп'ютер-сканер;
· кабель тандем-сканер.          

Побудова й робота

Сканер улаштований як моноблок, у корпусі якого розміщені блок мікропроцесорний, три кнопки керування, два світлодіодних індикатори, дві батареї живлення типу “AAA” і роз’єм для зв'язку із зовнішніми пристроями.

Робота Сканера з Тандемом.

Підключення сканера до Тандема здійснюється за допомогою кабелю довжиною не більше 0,15м, що входить у комплект поставки.

Далі можна виконати наступні операції:

1)  ЧИТАННЯ:
· нажати кнопку “СКИД”;

· нажати кнопку “ЧИТАННЯ”, після цього протягом 2с світиться індикатор “ЧИТАННЯ”;

· у цей інтервал часу необхідно нажати другий раз кнопку  “ЧИТАННЯ”. Після цього починається процес читання даних із Тандема, що супроводжується миготінням індикатора   “ЧИТАННЯ”;

Після успішного завершення читання звучить 3 довгих (з інтервалом 2с) сигнали.

У випадку некоректного читання звучить 5 коротких (з інтервалом 0,5с) сигналів.

Можливе звучання  10 коротких (з інтервалом 0,5с) сигналів - це свідчить про переповнення кількості коректорів, що обслуговують - більше 16.

2) ОЧИЩЕННЯ:

· нажати кнопку “СКИД” ;

· нажати кнопку “ОЧИЩЕННЯ”, після цього протягом 2с світиться  індикатор “ОЧИЩЕННЯ”;

· у цей інтервал часу необхідно нажати другий раз кнопку “ОЧИЩЕННЯ”, після цього протягом 2с  мигає індикатор “ОЧИЩЕННЯ”;

· у цей інтервал часу необхідно нажати третій раз кнопку “ОЧИЩЕННЯ”.

Після успішного завершення очищення  звучить 6 довгих (з інтервалом 2с) сигналів.

У випадку некоректного стирання звучить 5 коротких (з інтервалом 0,5с) сигналів.

Робота Сканера з комп'ютером.
Підключення сканера до комп'ютера здійснюється за допомогою кабелю довжиною не більше 1,5м, що входить у комплект поставки.

9-pin роз’єм кабелю типу DB-9М необхідно підключити до  COM порту комп'ютера.

9-pin роз’єм кабелю типу DB-9F  необхідно  підключити до роз’єму на Сканері.

Далі необхідно нажати кнопку “СКИД” і виконувати вимоги  “ Програма Тандем. Керівництво оператора”.

Додаток І (рекомендований)

Адаптер принтера

Адаптер принтера (далі – адаптер) призначений для виведення на друк інформації з архівів коректору об'єму газу “Тандем”, друку програмованих параметрів і миттєвих значень. Адаптер призначений для роботи з принтером EPSON LX-300

Технічні характеристики

· Напруга електроживлення - 5,0...9,0В.

· Тип інтерфейсу 

· для зв’язку з принтером RS232;

· для зв’язку з коректором об'єму газу “Тандем” RS485;

· Швидкість обміну даними по обом інтерфейсам - 9600 біт/c.

· Довжина кабелю Тандем-Адаптер - не більше 200м.

· Довжина кабелю Адаптер-Принтер - не більше 1,5м.

· Кількість коректорів, що обслуговують  - не більше 1. 

Склад виробу

В комплект виробу входять:

· адаптер;
· роз’єми для підключення кабелю Тандем-адаптер;

· перетворювач RS485-RS232;

· кабель принтер-адаптер;

· блок живлення.
Побудова й робота

Адаптер складається з двох блоків: самого адаптера і блока живлення. У корпусі адаптера розміщено мікропроцесорний блок, який виконує основні функції приладу. Конструктивно на корпусі розміщено 15 кнопок управління і три сигнальні світлодіоди.  Крім того в корпус вмонтовано звукогенеруючий елемент. У корпус вбудовано три роз’єми: для зв’язку адаптер-принтер, адаптер-тандем, і підключення блоку живлення.

Робота Адаптера принтера.

Підключення адаптера до Тандему здійснюється за допомогою кабелю. Фізично з боку тандема має бути включений перетворювач RS485-RS232, оскільки адаптер обладнаний 485-інтерфейсом, для здійснення під’єднання на значній відстані. Для підключення принтера EPSON LX-300 необхідно використати кабель, який присутній у комплекті поставки. Для включення живлення достатньо виконати комутацію відповідного роз’єму живлення блоку живлення і адаптеру, і увімкнути блок живлення в джерело 220 В при цьому має загорітись світлодіод на корпусі адаптеру.

1. Налагодження принтеру

Для нормального функціонування принтеру необхідно виконати певні його налаштування. 

· Увімкніть принтер;

· Натиском на кнопку «Font», добийтесь погашення світлодіодів на передній панелі принтера. Це налаштування ввімкне потрібний шрифт – Draft Condensed. У подальшій роботі, якщо нічого не змінювалось, принтер буде налаштовуватись так автоматично.

· Вставте папір.

2. Призначення кнопок адаптеру

Після натиску на кнопки з відповідним призначенням, одразу починає виконуватись, та функція, яка за ними закріплена. Про виконання певної роботи свідчить свічення відповідних світлодіодів на корпусі приладу.

Прилад оснащений трьома світлодіодами: «Живлення», «Принтер», «Тандем». Світлодіод «Живлення» вказує на увімкнене живлення і нормальне функціонування внутрішньої програми. Наступний світлодіод «Принтер» свідчить про обмін з принтером, а світлодіод «Тандем» - вказує на роботу з Тандемом. Якщо тривалий час світлодіоди  обміну з принтером чи коректором не гаснуть це свідчить про відсутність обміну. 

Функціональне призначення кнопок показане в наступній таблиці:
	Назва кнопки
	Опис

	1
	Інформація за попередній місяць (добовий архів)

	2
	Звіт за 60 діб (добовий архів)

	3
	Звіт за попередню добу (годинний архів)

	4
	Звіт від початку поточної доби (годинний архів)

	5
	Добовий звіт за 10 діб (добовий архів)

	6
	Архів аварій

	7
	Архів втручань

	8
	Програмовані параметри

	9
	Миттєві значення 

	0
	

	.
	

	Enter
	

	F1
	

	F2
	Тестовий друк 

	F3
	Перезапуск пристрою


Про неможливість виконання операції з певних причин (відсутні записи в архіві і т. ін) адаптер сигналізує п’ятьма короткими сигналами.

Додаток К

(рекомендований)

Адаптер модему
Адаптер модему (далі – адаптер) призначений для підключення до коректору об'єму газу "Тандем" зовнішнього провідного або GSM модемів.
Технічні характеристики

· Напруга електроживлення - 6,0...9,0В.

· Тип інтерфейсу для зв’язку з модемом и з коректором об'єму газу “Тандем” - RS232;

· Швидкість обміну даними по інтерфейсу:

з коректором - 9600 біт/c
з модемом – 115200 біт/c
· Довжина кабелю Тандем-Адаптер - не більше 15м.
Склад виробу

В комплект виробу входять:

· адаптер;
· роз’єми для підключення кабелю Тандем-адаптер;

· блок живлення.
Побудова й робота

Адаптер  складається з двох блоків: самого адаптера і блока живлення. У корпусі адаптера розміщено мікропроцесорний блок, який виконує основні функції приладу.  У корпус вбудовано три роз’єми: для зв’язку адаптер-модем, адаптер-Тандем, і підключення блоку живлення.
Робота Адаптера и Модему .

Для нормального функціонування модему необхідно виконати певні його налаштування.

Встановити  вимикач  живлення   модему  в  положення  "OFF".

Підключить  роз’єм  шнура живлення модему  в роз’єм на задній панелі модему.

Підключить адаптер живлення модему в розетку мережі змінного струму 220В. 

Підключить роз’єм телефонного кабелю  в гніздо "LІNE" модему, іншої роз’єм - в телефонну розетку на стіні.

У випадку застосування GSM модему замість підключення лінії, необхідно підключити до нього зовнішню антену й вставити у відповідне гніздо "розпiновану" SІМ - карту.

Підключення адаптера до Тандему здійснюється за допомогою кабелю (в комплект поставки не входи).
Для підключення адаптера до модему необхідно використати кабель, який присутній у комплекті поставки модему. Для включення живлення адаптера достатньо виконати комутацію відповідного роз’єму (або у випадку застосування клеммників - приєднати до них кабель) блоку живлення і адаптеру, і увімкнути блок живлення в джерело 220 В.
Далі необхідно виконувати вимоги  “ Програма Тандем. Керівництво оператора”.
ПАСПОРТ

1 Загальні відомості

1.1 Коректор об’єму газу “ТАНДЕМ” –                       ТУ У 33-2-1793117936-001:2005

1.2 Верхня границя вимірювання  абсолютного тиску (далі – Pmax) –                      кПа

1.3 Рік випуску -20

1.4 Підприємство-виробник – Суб’єкт підприємницької діяльності Бартош А.П.

1.5 Заводський номер - 
1.6 Коректор призначений для автоматичного  обчислення  і зведення до стандартних умов, за ГОСТ 2939, об’єму газу, шляхом перетворення імпульсних сигналів від встановленого на газопроводі об’ємного лічильника газу і виміряних  величин  тиску та температури, з врахуванням характеристик вимірюваного газу.

1.7 Коректор застосовується для комерційного або технологічного обліку об’єму при-родного газу (надалі-газу) на  газових мережах промислових підприємств та інших споживачів газу.

1.8 Коректор відповідає вимогам ГОСТ 12997, кліматичне виконання УХЛ категорії розміщення 3.1 за ГОСТ 15150, але призначений для експлуатації  при температурі навко-лишнього повітря від мінус 30 до 50оС, відносній вологості до 95 % при 35(С та атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.) (далі-робочі умови).

1.9 Коректор призначений для експлуатації у вибухонебезпечних умовах, має маркування вибухозахисту 1ЕхіbIIАТ4.

1.10 Ступінь захисту корпусу обчислювача ІР54 за ГОСТ 14254.
2. Основні технічні дані та характеристики
2.1 Коректор  забезпечує  автоматичне обчислення і відображення на інформаційному табло , по запиту з клавіатури, слідуючих параметрів:

- об’єму газу, зведеного до стандартних умов;

- витрати газу, зведеної до стандартних умов; 

- часу напрацювання;

- абсолютного тиску;

- температури газу.

2.2 Період циклу опитування перетворювачів вимірювальних та обчислення об’єму і об’ємної витрати газу не перевищує 30 с .

2.3 Коректор має можливість формування та збереження погодинних і подобових архівів протягом:
- не менше сорока п’яти діб середньогодинних значень тиску, температури,  об’єму газу в робочих умовах та зведеного до стандартних умов; 

- не менше ста двадцяти п’яти діб середньодобових значень тиску, температури,  об’єму газу в робочих умовах та зведеного до стандартних умов. 

2.4 Коректор має можливість формування та збереження в пам’яті не менше 150 пові-домлень про останні відхилення параметрів за допустимі межі та про позаштатні ситуації й час їх виникнення, а також не менше 35 повідомлень про втручання  оператора в роботу коректора.
2.6 Основні технічні дані коректора наведені в таблиці 1.
Таблиця 1

	Найменування параметрів, одиниці вимірювань
	Числове значення

	Номінальна напруга живлення, В
	3,6

	Ціна молодшого розряду табло при відображенні:
	

	– об’єму газу, м3
	0,01

	– часу роботи, год
	0,01

	– об’ємної витрати газу, м3/год
	0,01

	– тиску газу, кПа
	0,01

	– температури газу, (С
	0,01

	Напруга живлення датчиків імпульсного сигналу 

постійного струму лічильників газу, В
	3,6

	Габаритні розміри, мм
	182 ( 100 ( 40

	Маса, кг
	1,3


2.7 Границі допустимої основної абсолютної похибки коректора при вимірюванні тем-ператури газу не перевищують ( 0,3 оС.

2.8 Коректор вимірює абсолютний тиск газу в діапазонах:

- для коректорів з Рmax 160, 250, 400 кПа – від 84 кПа до Рmax ;
- для коректорів з Рmax 600, 1000, 1600 кПа - від 0,2Рmax до Рmax .
Границі допустимої основної зведеної похибки коректора, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу, не перевищує  ( 0,25 %.

2.9 Границі допустимої основної відносної похибки коректора при обчисленні об’єму газу, не перевищують ( 0,5 %,  при:

- густині газу від 0,668 до 1,02  кг/м3 ;

- молярній долі азота в газі від 0 до 16 % ;

- молярній долі діоксиду вуглецю в газі від 0 до 4 % ;

- температурі газу від мінус 20 до 70 оС ;

- тиску газу в діапазоні згідно з 2.8;
- температурі  навколишнього повітря в діапазоні  від мінус 30 до 50оС.

2.10 Границі допустимої основної абсолютної похибки коректора при вимірюванні часу напрацювання не перевищують
[image: image14.wmf]±

5 с/добу.

2.11 Коректор стійкий у роботі при впливі на нього зміни температури навколишнього повітря від мінус 30 до 50 оС.

2.12 Коректор стійкий у роботі при впливі на нього магнітних полів частотою 50 Гц i напруженістю 40 А/м.

2.13 Коректор стійкий у роботі при впливі на нього вібрації частотою від 5 до 25 Гц, вібропереміщенні не більше 0,075 мм.

3. Комплектність

3.1. Комплект поставки коректора наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

	Найменування
	Умовне позначення
	Кількість
	Примітка

	Коректор
	КБМ.100000.000 
	1
	

	Настанова з експлуатації , Паспорт
	КБМ.100000.000 НЕ
	1
	

	Комплект монтажних частин
	КБМ.109000.000
	1
	

	Пакування
	КБМ.105000.000 
	1
	


4. Свідоцтво про приймання

4.1 Коректор об’єму газу “ТАНДЕМ” заводський №__________ відповідає технічним умовам ТУ У 33.2-1793117936-001:2005, визнаний придатним для експлуатації.
               Міжповірочний інтервал - два роки.

	
	Дата виготовлення

	
	

	_____________________________
	"          " ___________ 20__ р.

	Власний підпис або відтиск тавра особи відповідальної за приймання 
	

	
	Дата повірки

	
	

	_____________________________
	"          " ___________ 20__ р.

	Власний підпис або відтиск тавра 

державного повірника 
	


5. Гарантії виробника

5.1 Підприємство-виробник  гарантує  відповідність коректора  вимогам  технічних умов     ТУ У 33-2-1793117936-001:2005 при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. 

5.2 Гарантійний термін експлуатації коректора - 18 місяців із дня вводу в експлуатацію, але не більше 24 місяців із дня випуску.

5.3 Термін служби коректора 8 років.

5.4 Коректор, у якого під час гарантійного терміну буде виявлено невідповідність технічним умовам ремонтується підприємством-виробником безоплатно, або підлягає заміні на інший.

5.5 Післягарантійний ремонт коректора - за окремим договором з виробником.

5.6 Повірка коректора повинна виконуватись найближчим територіальним органом Держстандарту України.

7. Відомості про повірку

	Дата повірки
	Відмітка про відповідність
	Підпис держповірника,

Відтиск тавра

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PAGE  
42

_1142245339.unknown

_1248699597.unknown

_1248700138.unknown

_1148122424.unknown

_1206546858.doc




Коректор



ТАНДЕМ











А1







         А2







           



             А3












_1148122268.unknown

_1139397948.unknown

_1139397967.unknown

_1039798366.unknown

_1114932793.unknown

_1025551021.unknown

