Універсальний  калібратор ТАНДЕМ   http://www.tandem-nvf.com.ua/
        [image: image1.png]2(3|4|8[(6|L]18[9]0



              [image: image2.png]


 
                                             Призначення       

        Універсальний  калібратор   ТАНДЕМ призначений   для   пoвірки   й   калібрування  в лабораторних умовах коректорів об’єму газу  і ін., засобів вимірювань і вимірювальних перетворювачів температури, тиску та витрат з уніфікованими вихідними сигналами постійного струму.Електричне живлення калібратора здійснюється від зовнішнього блоку живлення або вбудованих акумуляторів або комп'ютера. 
    Універсальний   калібратор   ТАНДЕМ  призначений  
 для точних вимірювань по двох каналах:
·  температури за допомогою Pt1000,Pt500,100П,50П,100М,50М,Ni100 у діапазоні від     
        мінус 50 до 150 °C,      

·  сили постійного струму в діапазоні від 0 до 25 мА
·  тиску в діапазоні від 0 до 1600 кПа (по 4 каналах )
    -      тривалості імпульсів низькочастотного виходу лічильників газу
 для відтворення по двох каналах: 

·  сили постійного струму в діапазоні від 4 до 20 мА
·  частоти в діапазоні від 0,01 до 500 Гц
·  кількості імпульсів у діапазоні від 0 до 1 000 000 
·  опору термоперетворювачів  Pt1000,Pt500,100П,50П,100М,50М,Ni100 у діапазоні від 
2 до 2000 Ом
                                      Технічні характеристики
Значення основної  похибки при вимірюваннях по двох каналах:

  - Сили струму   в діапазоні від  0 до 25 мА.                                            ±0,015 %  від  ВМВ

  -  Температури  за допомогою Pt1000,Pt500,100П,50П,100М,50М,Ni100
      у діапазоні від мінус 50 до 150 °С.                                                       ±(0,1°С  + γТПО )

  -  Тиску: у діапазоні. від 84,0 до 106,7 кпа (абс.);                                   ±0,05 %  від  ВМВ

                                                               від 0 до   160 кПа (надл.);     ±0,05 %  від  ВМВ

                                                               від 0 до   600 кПа (надл.);     ±0,05 %  від  ВМВ

                                                              від 0 до 1600 кПа (надл.).      ±0,05 %  від  ВМВ
 -  тривалості імпульсів низькочастотного виходу лічильників газу          ±0,1 %   від  ВМВ
Значення основної  похибки при відтворенні по двох каналах: 

-  Струму  в діапазоні    від 4 до 20 мА.                                                  ±0,015 %  від  ВМВ

-  Частоти в у діапазоні від 0,01 до 500 Гц.                                            ±0,1 %  від  ВМВ

-  Абсолютна похибка при відтворенні кількості імпульсів                 ±1 імпульс
-  Опору перетворювачів опору в діапазоні від 2 – 200 Ом                  ±0,05 Ом
                                                      в діапазоні від 200 – 2000 Ом             ±0,1 Ом 
      Докладніше на http://www.tandem-nvf.com.ua/ 0432-43-74-74 ,067-130-5432
